Załącznik nr 3.1  do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2015 r.) | TAK podać |  |
| PARAMETR/WARUNEK |
| I | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY NA MATERAC SZPITALNY |
| 1.1 | Materac fabrycznie nowy | TAK |  |
| 1.2 | Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym | TAK |  |
| 1.3 | Materac posiadający funkcję szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK |  |
| 1.4 | Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. | TAK |  |
| 1.5 | Wymiary materaca 90x200cm (± 2cm) | TAK |  |
| 1.6 | Wysokość komór po napompowaniu ok. 12,5 cm | TAK podać |  |
| 1.7 | Materac kładziony na standardowy materac szpitalny | TAK |  |
| 1.8 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 180kg | TAK podać |  |
| 1.9 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | TAK |  |
| 1.10 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór | TAK |  |
| 1.11 | Wymienne komory materaca, możliwość wypięcia pojedynczej komory | TAK |  |
| 1.12 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Materac z funkcją transportową - posiadający zamknięcie transportowe (do min 6h) | TAK |  |
| 1.13 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny, paro przepuszczalny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | TAK |  |
| 1.14 | Pompa posiadająca: - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca, - spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - funkcje tłumienia drgań, - stały 10 minutowy cykl pracy, - alarm wizualny przy niskim ciśnieniu, - niski poziom hałasu, - sygnalizację awaryjnego działania pompy. Zasilana elektrycznie 230V | TAK |  |
| II | INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 2.1. | Wypełniony paszport techniczny z datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | TAK |  |
| 2.2 | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok. | TAK |  |
| 2.3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 2.4 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  |
| 2.5 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 2.6 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych z testem bezpieczeństwa elektrycznego na koszt Wykonawcy, bez wezwania | TAK |  |
| 2.7 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 2.8 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  |
| 2.9 | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 2.10 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 2.11 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni kalendarzowych lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  |
| 2.12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 24 godzin. | TAK |  |
| 2.13 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 2.14 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  |
| 2.15 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 2.16 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy