Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne) dwuczaszowej lampy operacyjnej

| Pełna nazwa przedmiotu zamówienia – typ/model | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (wyklucza się urządzenie demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji urządzenia - wymagany 2018 lub 2017 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Parametry ogólne |
|  | Zasilanie: 230V / 50Hz | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tolerancja zasilania: +/- 10% | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie w urządzenie awaryjnie podtrzymujące zasilanie „UPS” – przez okres minimum 1 h przy standardowym natężeniu światła | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Stopień szczelności min: - czasze: IP42, - ramiona: IP30 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zawieszenie sufitowe dostosowane do wysokości i wymiarów sali operacyjnej, eliminujące możliwość kolizji z operatorami i elementami zabudowy sali | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwie niezależne czasze zawieszone na dwóch ramionach wyposażonych w przeguby o osiach obrotu umożliwiających ruch czasz we wszystkich płaszczyznach z regulacją kąta padania światła na pole operacyjne, z maksymalną redukcją pola martwego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rodzaj źródeł światła : LED | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Źródła światła LED - białe z możliwością regulacji temperatury barwowej zimne/ciepłe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość źródeł światła w każdej czaszy: min. 9 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Natężenie światła: min 150.000 LUX | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Żywotność źródeł światła: min. 50.000 h | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Czytelny i intuicyjny panel sterujący zlokalizowany na czaszach lamp, umożliwiający regulacje: natężenia światła, temperatury barwowej, średnicy pola operacyjnego, funkcji endoskopowej oraz funkcji ON/OFF | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czytelne i intuicyjne oznaczenia panelu sterującego w postaci: piktogramów lub numerycznej | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie: 25% - 100% realizowana skokowo lub płynnie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Lampa wyposażona w funkcję endoskopową białego światła w zakresie 4 do 7% | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjny uchwyt centralny umożliwiający manualną regulację położenia czasz lamp oraz funkcji użytkowych | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Średnica oświetlenia pola operacyjnego regulowana elektronicznie w sposób płynny, przy pomocy paneli sterowniczych na czaszy lamp i za pomocą uchwytu centralnego w zakresie 150 – 280 mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość oświetlenia pola operacyjnego: min. 850 mm | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Temperatura barwowa źródeł światła regulowana skokowo lub płynnie w zakresie min. 3700 – 4900 K W przypadku regulacji skokowej: co najmniej 3 skoki | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik odwzorowywania kolorów Ra: nie mniej niż 98 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik odwzorowywania kolorów R9: nie mniej niż 98 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Czasze wyposażone w sterylizowany uchwyt centralny i niesterylny reling na obwodzie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czasza wykonana w technologii zabezpieczającej przed wnikaniem wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Demontaż obecnie zainstalowanej lampy operacyjnej i jej zwrot Zamawiającemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Montaż lampy w sali operacyjnej wraz z podłączeniem zasilania elektrycznego i/lub doprowadzeniem nowego okablowania sieci zasilającej od podrozdzielni bloku operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Demontaż posiadanej przez Zamawiającego lampy operacyjnej oraz instalacją nowej, w dni robocze w godzinach ustalonych z Zamawiającym, w ciągu jednego dnia roboczego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa rękojeści sterylizowalnych do uchwytu centralnego w ilości 5 szt. z podaniem dopuszczalnych parametrów sterylizacji. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi, serwisowania i konserwacji w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu na przedmiot zamówienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK (podać) |  | Parametr punktowany: 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy – 10 pkt |
|  | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodna z zaleceniami producenta | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy gwarancyjne bezpłatne i bez wezwania, z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia z zagwarantowaniem bezpłatnego przeglądu na miesiąc końcem okresu gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji bezpłatna diagnostyka awarii: - na terenie Zamawiającego, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 24 godziny od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany (wraz z instalacją) na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie działania serwisowe (diagnozy uszkodzeń, naprawy gwarancyjne i przeglądy) będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i będą potwierdzone protokołami serwisowymi w języku polskim i wpisami do paszportu technicznego sprzętu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wszelkie oferty na naprawy nieobjęte gwarancją będą przedstawiane bezpłatnie, w jęz. polskim, włączając w to nazewnictwo części i podzespołów koniecznych do wykonania naprawy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów, a także usług serwisowych: min. 7 lat od daty instalacji przedmiotu zamówienia | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Wypełniony paszport techniczny z uzupełnioną datą instalacji, uruchomienia, listą przeszkolonego personelu, dopuszczalnymi środkami dezynfekcyjnymi i datą następnego przeglądu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz środków dezynfekcyjnych (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeprowadzenie szkolenia u Zamawiającego (w terminie uzgodnionym z bezpośrednim Użytkownikiem) dla personelu technicznego i medycznego w zakresie obsługi, konserwacji i dezynfekcji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno być udokumentowane wystawieniem stosownego zaświadczenia i być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza. | TAK |  | Bez punktacji |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny  i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy